Załącznik nr 5 wytyczne dotyczące wag medycznych

Wymagania

|  | liczba | Typ/Model Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| waga medyczna dla niemowląt | 2 |  |  |  | 8% |  | klasa I z funkcją pomiarową |
| waga medyczna ze wzrostomierzem | 3 |  |  |  | 8% |  | klasa I z funkcją pomiarową |
| waga dla osób niepełnosprawnych | 1 |  |  |  | 8% |  | klasa I z funkcją pomiarową |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

waga medyczna dla niemowląt

- Elektroniczna waga dla niemowląt i dzieci

- Waga przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich,

- Zdejmowana szalka.

- Po zdjęciu szalki możliwość wżenia dzieci w pozycji stojącej

- Klasa dokładności IIII (4)

- Waga zalegalizowana do celów medycznych wg klasy IIII (4)

- Obciążenie maksymalne 20kg +/- 2kg

- Działka elementarna 10 g < 10 kg > 20 g

- Zakres TARA 20kg +/- 2kg

- Funkcja szybkiego zatrzymania wyników na wyświetlaczu podczas ważenia ruchliwych dzieci (HOLD)

- Funkcja TARA

- Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi.

- Gwarancja minimum 24 miesiące

- Zasilanie elektryczne – baterie lub akumulatorki

- Waga stanowiąca wyrób medyczny klasa I z funkcją pomiarową

- Waga zgodna z dyrektywą  2014/31/UE w sprawie wag nieautomatycznych

waga medyczna ze wzrostomierzem

- Elektroniczna waga kolumnowa dla dorosłych i dzieci

- Waga przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich,

- Waga umożliwiająca  ważenie pacjenta w pozycji stojącej.

- Klasa dokładności III (3)

- Waga zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III (3)

- Obciążenie maksymalne 200kg +/- 10kg

- Działka elementarna 100 g < 150 kg > 200 g

- Zakres TARA 200kg +/- 10kg

- Funkcja szybkiego zatrzymania HOLD

- Funkcja TARA

- Funkcja wyznaczania BMI

- Wyświetlacz zintegrowany z  obudową wagi.

- Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki.

- Waga wyposażona bezpieczny wzrostomierz zakres minimum do  75 do 200 cm

- Odczyt wyniku pomiaru wzrostu z przodu i boku wzrostomierza

- Podziałka wzrostomierza 1 mm na obydwu skalach

- Gwarancja minimum 24 miesiące

- Zasilanie elektryczne – baterie lub akumulatorki oraz z zasilacza

- Waga stanowiąca wyrób medyczny klasa I z funkcją pomiarową

- Waga zgodna z dyrektywą  2014/31/UE w sprawie wag nieautomatycznych

- Wzrostomierz stanowiący wyrób medyczny klasa I z funkcją pomiarową

waga medyczna dla osób niepełnosprawnych

- Elektroniczna waga dla osób niepełnosprawnych

- Waga umożliwiająca  ważenie pacjenta w pozycji stojącej wyposażona w balustradę do oparcia się pacjenta

- Waga umożliwiająca  ważenie pacjenta w pozycji siedzącej wyposażona w składane krzesełko

- Waga umożliwiająca ważenie pacjenta na wózku dla osób niepełnosprawnych

- Waga wyposażona w ogranicznik na przednie koła wózka inwalidzkiego

- Waga umożliwiająca ważenie pacjenta z chodzikiem lub balkonikiem dla osób niepełnosprawnych

- Waga wyposażona w listwę/rampę najazdową umożliwiającą wjazd wózka inwalidzkiego lub balkonika, chodzika dla osób niepełnosprawnych

- Waga przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich,

- Wymiar obszaru roboczego platformy duża platformy min 80 x 84 cm

- Klasa dokładności III (3)

- Waga zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III(3)

- Obciążenie maksymalne 300kg +/- 10kg

- Poziałka elementarna 100 g <200 kg> 200 g

- Zakres TARA 200kg +/- 10kg

- Funkcja szybkiego zatrzymania HOLD i Auto-HOLD

- Funkcja TARA

- Funkcja Pre-TARA pozwala w trakcie ważenia pacjenta odjąć masę wózka inwalidzkiego lub chodzika

- Funkcja wyznaczania BMI

- Wyświetlacz zintegrowany z obudową wagi.

- Wyświetlacz z możliwością obracania

- Bezprzewodowe przesyłanie wartości pomiaru do bezprzewodowej drukarki lub do komputera.

- Gwarancja minimum 24 miesiące

- Zasilanie elektryczne (w wyposażeniu zasilacz jeżeli jest wymagany lub przewód zasilający)

- Waga stanowiąca wyrób medyczny klasa I z funkcją pomiarową

- Waga zgodna z dyrektywą  2014/31/UE w sprawie wag nieautomatycznych

- Wzrostomierz stanowiący wyrób medyczny klasa I z funkcją pomiarową