Załącznik nr 2 wytyczne dotyczące Urządzenia do ciągłej rejestracji ekg i ciśnienia współpracujące z oprogramowaniem MEDILOG DARWIN 2 SHILLER posiadanym przez Zamawiającego

|  | liczba | Typ/Model Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejestrator tętniczego ciśnienia krwi (Holter ciśnieniowy) | 1 |  |  |  | 8% |  |  |
| Cyfrowy rejestrator EKG (Holter EKG) | 1 |  |  |  | 8% |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania

Rejestrator tętniczego ciśnienia krwi (Holter ciśnieniowy)

- Metoda pomiaru osłuchowa (Korotkowa) i oscylometryczna

- Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego

- Rejestrator przystosowany technicznie do pomiarów u dorosłych i dzieci

- Zakres pomiaru ciśnienia 25-300 mmHg

- Zakres pomiaru tętna 25-300 bpm

- Rejestrator z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem

- Czas rejestracji min 48 godzin

- Samoczynne dostosowanie ciśnienia w mankiecie do ciśnienia tętniczego pacjenta

- Zasilanie z 2 akumulatorków typu AA

- W zestawie 2 komplety akumulatorów typu AA z ładowarką

- W zestawie mankiet w rozmiarze „M” dla dorosłych

- Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem MEDILOG DARWIN 2 SHILLER posiadanym przez Zamawiającego

- Rejestrator stanowiący wyrób medyczny

Cyfrowy rejestrator EKG (Holter EKG) szt 1

- Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 lub 7 odprowadzeń.

- Częstotliwość próbkowania min 32000Hz z rozdzielczością amplitudową 15 bit

- Wymiana kabla pacjenta wykonywana samodzielnie przez użytkownika bez użycia narzędzi

- Zapis danych na standardowej karcie pamięci typu SD/SDHC, dostępnej na rynku komercyjnym, o dowolnej pojemności.

- Zasilanie z wbudowanego akumulatora typu li-ion lub akumulatorka typu AAA.

- Możliwość podglądu sygnału EKG ze wszystkich kanałów na wbudowanym wyświetlaczu.

- Czas ciągłej rejestracji powyżej 14 dni,

- Wodoszczelna obudowa.

- W zestawie z rejestratorem kabel pacjenta, karta pamięci, kabel USB oraz wielorazowe etui z elastycznego tworzywa łatwego w dezynfekcji.

- Rejestrator współpracujący z oprogramowaniem MEDILOG DARWIN 2 SHILLER posiadanym przez Zamawiającego

- Rejestrator stanowiący wyrób medyczny

Załącznik nr 3 wytyczne dotyczące medycznej bieżni kardiologicznej do badań wysiłkowych kompatybilnej z  posiadanym przez zmawiającego systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 firmy SHILLER

|  | liczba | Typ/Model Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medyczna bieżna kardiologiczna do badań wysiłkowych kompatybilna z posiadanym przez zmawiającego systemem wysiłkowym CARDIOVIT CS-104 firmy SHILLER | 1 |  |  |  | 8% |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Podstawowe parametry bieżni

- medyczna bieżna kardiologiczna do badań wysiłkowych

- prędkość min 0,3-20 km/h,

- nachylenie min do 25%,

- wymiary chodnika min 150x50 cm,

- dopuszczalna masa pacjenta min200 kg,

- przycisk bezpieczeństwa,

- sterowanie z zewnętrznego systemu wysiłkowego CARDIOVIT CS-104 firmy SHILLER

- Gwarancja minimum 24 miesiące

- Bieżnia stanowiąca wyrób medyczny

W zestawie:

- bieżnia

- kabel zasilający

- kabel komunikacyjny

- instrukcja w języku polskim

Załącznik nr 4 wytyczne dotyczące aparatu EKG

|  | liczba | Typ/Model Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat EKG | 2 |  |  |  | 8% |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Podstawowe parametry

1.	Próbkowanie sygnału EKG 32000 Hz na kanał

2.	Filtry zakłóceń mięśniowych 25, 40, 150 Hz oraz możliwość wyłączenia filtracji i używania pełnego pasma sygnału do 250 Hz

3.	Filtry sieciowe 50 i 60 Hz

4.	Pasmo analizy sygnału EKG 0 - 250 Hz

6.	Detekcja pracy stymulatora serca

7.	Praca w trybie ręcznym, automatycznym oraz ciągłego monitorowania i rejestracji rytmu 12-kanałowego min do 3 minut

8.	Podgląd ekranowy zarejestrowanego w trybie automatycznym oraz ciągłej rejestracji rytmu sygnału EKG w celu kontroli jakości i decyzji o jego wydrukowaniu, zapamiętaniu bądź powtórzeniu

9.	Rejestracja i wydruk wszystkich 12 kanałów EKG

10.	Wbudowana drukarka termiczna drukująca wyniki (podać parametry papieru rejestracyjnego oraz cenę jednostkowa)

11.	Prędkość przesuwu 5 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s

12.	Czułość 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV

13.	Konfiguracje odprowadzeń: Standard, Cabrera, Nehb, prawosercowe, tylnościenne

14.	Wbudowany bezobsługowy akumulator, pozwalający na pracę urządzenia przez min 2 godziny,

15.	Wbudowany wyświetlacz LCD, przekątna min 8’’, rozdzielczość 1200x768, typu multitouch pozwalający na obsługę dotykową,

16.	Wyświetlanie: krzywe EKG, amplitudy i prędkości przesuwu, wartości HR, rodzaj wybranego zasilania, stan naładowania akumulatora, data, czas, wprowadzone dane pacjenta, stan podłączenia elektrod, stan filtrów, menu konfiguracyjne urządzenia, podpowiedzi obrazkowe dotyczące prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka

17.	Wprowadzanie danych pacjenta (imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, płeć) i ich wydruk

18.	Obsługa aparatu za pośrednictwem ekranu dotykowego i wirtualnej klawiatury ekranowej

19.	Wbudowana pamięć aparatu na 250 badań

20.	Aparat zabezpieczony przed defibrylacją pacjenta

21.	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i błędnie założonego papieru

22.	Port LAN i moduł WiFi

23.	Pełne wyposażenie aparatu umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w tym wózek, kabel pacjenta, papier

W zestawie:

- dedykowany wózek

- kabel pacjenta

- komplet elektrod piersiowych i kończynowych

- żel do EKG - 1 szt.

- papier do EKG - 10 szt.

- zasilacz i kabel zasilający

- instrukcja w języku polskim

- oprogramowanie do archiwizacji, analizy i wydruków badań w komputerze PC